附件1：

项目名称：工艺研究院实验室配套设备

招标项目

货物名称：    实验室配套设备

技  术  标  书

第二章  采购货物概况

第一节  使用环境

一、项目名称： 工艺研究院工艺实验室实验室配套设备招标项目

二、建设地点： 山东省济南市中国重汽集团（济南）传动轴有限公司

三、存放地点： 山东省济南市中国重汽集团（济南）传动轴有限公司

四、工作制度：全年工作 350 天、 三 班制、设备年时基数 8400 小时

五、使用地点区域自然环境：

1、海拔高度：1000m以下

2、环境温度：室外极端最低温度-19.7℃、极端最高温度45℃，昼夜最大温差25℃；室内温度5～40℃。

3、相对湿度：年平均59%，最大85%、最小15%。

六、能源环境

1、电力：中国制式，供电电压380V±15%/220V±15%，供电频率50Hz±2%。

2、压缩空气：自备空压机自产压缩空气，0.5±0.1 Mpa。

第二节  采购货物概况

一、货物名称： 实验室配套设备 （详见下表）

二、货物数量： 一批

三、分投分中：不允许

采购货物主要构成一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 安装地点/服务对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动切割机 | 套 | 1 | 山东省济南市中国重汽集团 （济南）传动轴有限公司 |
| 2 | 高速精密切割机 | 套 | 1 |  |
| 3 | 热压镶嵌机 | 套 | 1 |  |
| 4 | 自动磨抛机 | 套 | 1 |  |
| 5 | 试样存放装备 | 套 | 1 |  |

备注：本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标方所列其它货物（或设备）和服务，请投标方认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。

四、采购货物特别说明

招标方所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考；但要求投标方所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。

第三章  技术要求

一、特别提示

1、本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。

2、本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

3、投标方认为所供货物必需由招标方配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

4、投标方应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

5、无论是否有技术偏离，投标方均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标方必须予以明确和详细的说明或澄清。

6、为避免投标方优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。

二、基本要求

1、投标方所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

2、投标方所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标方不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

3、投标方应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。

4、投标方应满足招标方提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

5、投标方应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。

6、投标方应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。

7、投标方应对招标方采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标方拥有追究投标方泄密责任的权利；招标方如有需要，投标方应无条件签署保密协议。

三、技术要求：

- 适用材料（包括但不限于以下材料）

  - 黑色金属及其合金材料；

  - 有色金属及其合金材料；

- 设备技术要求

  - 手动切割机

    - 用于大面积和高硬度材料等各类样品的切割，并最大限度的减小损伤层深度,适合于中大尺寸样品切割，结构坚固操作简单，同时适合于实验室环境以及生产车间环境。

    - 电机功率：≥2.2kW；

    - 切割能力≥95mm，可切割样品尺寸不小于85×85mm/120×60mm/150×25mm；；

    - 主轴转速：≥2600rpm,转速可调；

    - 工作台面：T型槽不锈钢台面，台面尺寸不小于300mm×250mm；

    - 可扩展长样件的切割能力；

    - 配置循环冷却系统，水箱容积≥25L，且具备2级过滤功能，可对＜100微米颗粒进行过滤,防止水箱堵塞；

    - 内置LED工业级照明，配置防爆窗口，方便实时观察切割状态；

    - 安全配置要求：配置紧急停车按钮，门连锁开关，电子刹车，防爆罩壳；

    - 工具及耗材配置要求：

      - 配置高速左、右手台钳夹具各一套；

      - 配置夹持异性样品夹具一套；

      - 配置不低于300mm的切割中、高硬度材料的氧化铝切割片各20片；

      - 配置冷却液10升；

  - 高速精密切割机

    - 用于黑色、有色金属和高硬度材料等各类样品的精密定位切割取样；

    - 电机功率≥1.5kW

    - 主轴转速范围：不小于300–5000rpm，转速步进精度≤50rpm；

    - 切割能力：直径≥Φ60mm，长度≥200mm；方体样品能力：55（高）×190（宽）×210（长）mm；

    - Z轴移动行程：≥50mm；

    - 切割方向：切割运动方式可实现Y轴自动移动；X轴自动移动可设定厚度进行切割；

    - 工作台面尺寸：≥200×180mm；

    - Y轴向行程：≥184mm，定位精度≤100μm；

    - 进刀速度范围：≥1-25mm/min，可手动设定切割片进给速度；

    - 水箱容积：≥4L，可以保证对切割⽚及样品的充分冷却，同时便于清洗、更换冷却液；

    - 参数显示：彩色触摸屏，方便设置/保存/调用/修改所有切割取样参数；具有数据库功能，由授权人员密码保护，实现设备的分级管理，满足对制样结果一致性和可重现性的要求，中文操作界面；

    - 工具及耗材配置要求：

      - 配置快速左、右手台钳夹具一套；

      - 配置夹持异性样品夹具一套；

      - 配置200毫米切割中、高硬度材料的氧化铝切割片各10片；

      - 配置冷却液5升；

  - 热压镶嵌机

    - 用于对金相试样进行热固性塑料压制，便于进行试样磨抛操作，利于在金相显微镜下进行显微组织测定；

    - 加热功率：≥1.9KW；

    - 采用电动液压系统，保证稳定工作；

    - 工作温度范围：≥100-200℃，加热和冷却时间均可调，步进小于10℃；

    - 加热/冷却时间：≥1-20min可调；

    - 冷却模式：直冷/脉冲冷却；

    - 压力调节范围：≥3-18 KN（≥42.5-255bar,Φ30mm模腔），步进10N；

    - 内模尺寸：30mm；

    - 镶嵌能力：使用镶嵌双重垫片可同时镶嵌两个包埋样品；

    - 工作参数数据库：可自定义并储存≥50种包埋参数；

    - 液晶触摸屏可显示、设置所有包埋参数并保存于数据库，可根据需求随时调用，包括：加热温度、加热时间、冷却时间、冷却模式、压力、内模尺寸等参数；

    - 工具及耗材配置要求：

      - 30毫米包埋筒（含隔块）；

      - 10公斤酚醛树脂；

      - 5公斤环氧树脂；

      - 500毫升脱模剂。

  - 自动磨抛机

    - 适用于包括对黑色、有色金属，高硬度材料等各类样品的自动化研磨抛光。

    - 内置方法数据库，针对不同材料类型可编辑、存储及调用制备方法；

    - 底盘电机功率：≥750 W；

    - 配置变频电机，具备扭矩自动补偿功能，底盘转速：≥50-500rpm ,步进≤10rpm；

    - 底盘转向：可顺时针、逆时针双向转向；

    - 工作盘尺寸：≥250mm;

    - 自动头电机功率：≥116W；

    - 工作头转速：≥30-60rpm ，步进≤10rpm；

    - 样品数量：单点力同时夹持不少于6个镶嵌样品

    - 可满足直径≥φ40mm的圆形样品的磨抛；

    - 压力模式：同时具备中心力和单点力加载模式，中心力可控制材料祛除量，控制精度≥10μm；

    - 液晶触摸屏，可设置转速/转向/水阀开关/工作时间/压力等所有参数；

    - 安全模式：紧急停车按钮；工作状态时，工作头自动位置锁定；

    - 制备方法存储：可对所有制备参数调整及设定，也可按照数据库预先存储的参数进行制备，可存储不低于50组制备工艺；

    - 工具及耗材配置要求：

      - 配置≥250毫米磨盘；

      - 配置同时夹持6个30毫米样品夹具；

      - 配置不少于2种精确滴液装置；

      - 配置75、54、18微米（也可配置尺寸相近的颗粒）金刚石磨盘各1张；

      - 配置9微米、3微米金刚石抛光液各1升；

      - 配置氧化硅抛光液各1升；

      - 配置适用于9微米、3微米金刚石抛光和氧化物抛光的3种抛光布各100张（抛光布带背板，不需要单独粘贴）；

      - 配置80、200、400、800、1600目金相砂纸各100张。

  - 试样存放装备

    - 投标方应根据招标方提供的实验室平面布局图对实验室试样存放装备进行设计，平面布局图见下图（红虚线框内）。

    - 装备配置要求见下表

| 序号 | 装备名称 | 数量 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验台 | 若干 | - 全钢结构，主体采用落地式结构，承载不低于150KG，柜体、抽面、门板采用优质镀锌板，抽面、门板双层结构； - 柜体左右竖直加强筋、地脚板采用优质镀锌板； - 铰链：隐藏门轴； - 导轨：采用三节承载导轨，承载不低于45KG，防滑出，耐腐蚀。 |  |
| 2 | 通风试样柜 | 4 | - 定时排风：300-400m³/h，顶部开φ110圆孔，方便接管； - 层板承重：50 公斤； - 柜体：采用1.2mm优质镀锌板，配置经环氧树脂塑粉沫防静电高温固化处理门板：上门采用透明玻璃窗，下门板采用优质镀锌板； - 层板：采用加强筋承重支撑, 表层经环氧树脂粉沫喷涂，防腐蚀,耐酸碱； - 拉手：采用优质锌合金拉手； - 铰链：采用不锈钢隐藏门轴，防腐蚀、耐酸碱。 |  |
| 3 | 试剂柜 | 2 | - 定时排风：300-400m³/h，顶部开φ110圆孔，方便接管； - 柜体：瓷白色PP板，采用8mm耐酸碱PP聚丙烯材质； - 门板：上门采用透明玻璃视窗，整体采用瓷白色PP聚丙烯板，耐酸碱； - 层板：采用优质纯料PP聚丙烯板制作，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； - 视窗：钢化玻璃； - 拉手及铰链：采用实验室专用PP把手，耐腐蚀。 |  |
| 4 | 通风橱 | 1 | - 外壳：采用优质镀锌板； - 内衬：5mm耐腐蚀抗倍特板。 - 设有可拆卸维修窗，便于维修电路、水路、气路；照明：顶灯采用LED灯照明，为完全防水防腐结构； - 导流板：耐腐蚀抗倍特板； - 集气罩：采用 PP 材质； - 配电装置：实验室专用断路器，20A带漏电保护； - 下部柜体：采用优质镀锌钢板。 |  |

    - 实验室布局按U字型布局，通风试样柜、试剂柜、通风橱按照要求配置后，其余位置以试验台进行填充。通知中标结果后，中标方设计方案的详细布局（效果图）须经过招标方同意后，才能进行实施。

四、执行标准

1、招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。

2、投标方需要执行的标准，应当采用所供货物通过买方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。

3、采购货物的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。

4、采购货物没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，卖方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给买方确认。

5、采购货物如果采用国际标准，其执行标准由投标方提供、招标方确认。

6、采购货物所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。

7、涉及的主要标准表

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卖方提供企业标准 |  | 买方确认 |
| 2 | 卖方提供与设备安全和环保相关的中国、国际通用和制造国的标准 |  | 买方确认 |

第四章  供货范围及供货方式

第一节  供货范围

一、供货范围

（一）一般界定

1、包括本技术标书所列明的主要货物以及货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。

2、包括为保证货物正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料等。

如果终验收完成后，卖方有需要收回的配件、附件、材料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。

3、包括货物维护维修所必需的专用工具。

4、包括货物为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。

包括为保证货物自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。

如投标方难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。

（二）供货范围边界界定

1、买方提供货物所需的建筑物（如厂房等）和构筑物（如混凝土池、砼基础等），包含正常安装施工所需的预埋件（如穿管、预埋螺栓、螺母及垫片）。

2、买方提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明品质的电力、自来水、压缩空气、蒸汽、天然气（或煤气）管线至系统接口，如：系统电力接口的接线端，水、气、汽等外围管线端联接法兰外端面。

如果投标方认为能源系统接口地点以及操控地点之间的货物数量不清或难以界定，应当以书面方式询标或以单价方式报价；否则视同满足招标方要求。

3、对于招标文件中无明确具体要求而投标方认为必须具备的其它货物，投标方必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。

4、以“交钥匙”方式采购的货物，在满足技术标书本节上述要求之外，同时包括货物的运行使用所需要的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施,以及在整个施工过程中的管道、电路的拆卸、改装、清理等工作，不产生报价外的其他费用。

二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围

1、备品备件、易损件和专用耗材是招标方为保证货物质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。

质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（应有明细）。

2、供货范围包括易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料，如涉及专有技术或无法提供，应在投标文件中予以澄清或说明。

三、技术资料供货范围

技术资料供货范围包括：

1、在合同签订后 30 个日历日内，提供货物基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。

2、在预验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照）。

3、在终验收前，提供为保证货物后续正常运行所需的工装、吊（挂）具明细及其图纸、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。

4、在终验收前，提供确定的维修所需要且买方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。

5、在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。

6、在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。

7、在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图等有关的资料（含图片和影像等资料）；非标准货物还应当提供设计总图、全线布置图等详细资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。

8、本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标方应各提供5套，其中2套为电子版光（软）盘；每份技术文件应装有目录清单。

9、本条款所列要求，如招标方认为投标方提供的资料不能满足要求时，有权要求投标方免费补充或增加。

四、供货范围特别提示

如果投标方认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

第二节  供货方式

一、供货方式

完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计，制造，必要的卖方现场预验收，至交货地点的运输（含定点装卸），安装，调试，买方安装地竣工验收服务，货物移交，约定培训等全流程范围。

二、供货地点：本项目建设工地。

三、供货时间

1、自通知中标之日起， 100 个日历日之内交货至供货地点。

2、接续 15 个日历日之内安装调试完毕。

3、终验收在 30 个日历日之内完成。

安装调试工期超过10个日历日的，投标方应当随标书提供详细的工期计划。

四、包装

1、所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

2、包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

3、所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

4、应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

5、每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标方（或供货商）名称和制造日期等相关内容。

6、每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。

7、应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。

8、包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

9、在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。

五、运输

1、应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。

2、同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。

3、一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。

4、在每批货物（或设备）发出后，应立即通知买方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。

5、货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。

第五章  质保期及售后服务

一、质保期及质保要求

1、全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起 12 个月。

投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标方。

设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。

2、质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。

3、质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，卖方应负责免费维修和服务。

4、质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

二、技术及培训服务

1、应负责在买方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受买方有关人员的技术咨询。培训工作日不少于 2 个日历日。

2、应免费提供一定数量的培训资料。

3、应按要求免费积极协助和提供买方以及买方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的工程设计资料、技术咨询等。

4、若卖方提供货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，卖方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为买方提供技术服务。

5、负责制定对买方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导买方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

三、安装调试及验收服务

1、指导安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标方均应在投标文件中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因卖方原因造成的延期，所发生的费用全部由卖方承担。

2、若卖方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为买方提供安装使用现场的指导与培训。

3、根据货物的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；买方将积极协助卖方达到货物的各项技术指标和性能要求。卖方在买方现场进行的货物的安装、调试和试运行，买方有权参与，卖方应无条件向买方提供现场记录和试运行数据及报告。

4、在卖方所提供货物需要得到买方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，卖方应当免费完成或协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。

5、卖方应当向买方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。

6、服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。

四、售后服务

1、卖方提供的货物涉及的所有售后服务均由卖方负责。如果发生问题并且收到通知，卖方应当在2小时内予以答复。

2、如发现所提供的货物存在问题，需要卖方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后 24 小时内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后 72 小时内派有关人员到达现场。

3、卖方派往买方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为买方提供最佳的服务。

五、其它服务

1、若卖方所提供货物有需要进口的，卖方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。

2、除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，卖方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。

3、本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。

第六章  预验收和终验收

一、验收依据和验收标准

1、验收标准一般以技术协议书和合同规定验收。无论技术协议书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。

2、如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术协议书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对买方最有利条款为验收依据。

二、检验

如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标方应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：

1、国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。

2、进口货物的检验，卖方需要按照下述要求进行：

2.1  进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。

2.2  应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为买方检验的依据。

2.3  进口货物到达目的地后，买方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除买方的责任外，买方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向卖方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由卖方承担。

三、验收基本条件

验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在卖方现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的买方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。

1、预验收一般条件

1.1  卖方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。

1.2  货物应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。

1.2  货物的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。

1.3  货物标牌完整、清晰、明确。

1.4  货物的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。

2、终验收一般条件

2.1  经过预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。

2.2  货物安装调试完毕，并至少经过了验收要求的负荷试运行。

2.3  货物正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。

2.4  计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现。

2.5  试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。

2.6  货物质量、技术性能等，达到签定的技术协议书和合同规定的终验收标准。

3、终验收基本要求

3.1  项目实施完毕情况下，一般连续运行30天，每天至少连续 6 小时，除用户方面因素外，必须达到以下要求。

3.1.1  设备各项功能运行正常，性能指标满足标书要求;

3.1.2  在整个验收过程中没有维修、更换零部件或元件行为。

3.2  出现下列问题之一，视作验收失败：

3.2.1  设备参数无法满足招标书中的技术要求。

3.2.2  在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；

3.2.3  一般性故障超过 2 次；

3.2.4  更换的零部件货值不超过总货值的 1 %。

3.3  累计负载运行实际性能（或生产率）达到合同规定；

3.4  终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货；

3.5  终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。

第七章  投标技术文件一般要求

一、技术文件一般内容要求

1、投标方应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。

2、投标技术文件至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。

3、投标技术文件至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标文件要求的详细说明。

4、投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标方建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。

5、投标方应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。

6、投标的货物，应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：

6.1  备品备件、易损件和专用耗材明细表：

备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2  “开标一览表”和“明细表”仅作为投标方编制投标技术文件的一般格式。其中序号编写应当便于招标方了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2。

6.3  应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标方胜出。

6.4  单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确。

6.5  本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。

二、技术文件中货物报价格式要求

1、投标技术文件中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标方不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其它投标方中，相同或相似项目的最高价，计入投标方的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

2、如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。

3、投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的买方需要支付的全部费用。如投标方认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。

4、备品备件、易损件和专用耗材，招标方将可能与投标方按照投标价格另行签署供货合同。

5、要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。

三、验收标准及内容要求

除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标方应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标方和招标方双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

第八章  其它要求及说明

一、要求

为保证本技术标书所列采购货物的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标方在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：

1、投标方应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标文件中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国际供应商参考该要求提供有效证明文件），并保证其真实性和有效性。

2、投标方应当是通过有关资格认证的法人。应当在投标文件中提供有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、VDA6.1、QS9000等。

3、国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）。

4、应附有其它与投标单位、采购货物有关的荣誉证书或资料。

5、必须附有投标货物涉及产品要求的、国家或行业管理规定要求的、或者投标方认为能够体现其投标货物合法性及先进性的最高级别的证明材料（投标货物不涉及的除外）：

5.1  国家相关机构颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》。

5.2  产品（或技术）鉴定报告/证书、专利证书或专利许可证书、新技术成果证书等。

5.3  产品相关检验、试验报告，如：型式试验检验报告、安全试验检验报告、电弧效应试验报告、噪声检测报告等

5.4  其它能够证明所供货物的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其它证明文件或资料、报告等。

5.5  该类报告或证明材料对于投标方胜出乃至中标极为重要！

6、必须附有：与本采购货物相同或相似技术规格、型号的而且已经正常使用或通过验收的近三年以上的货物的市场销售业绩清单，清单中应具备：买方单位名称、销售货物的规格型号、数量、（交货）时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；投标方应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。

二、说明

1、投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标方所采购货物的优化方案或建议意见。投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。

2、即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明和报价。

3、请投标方仔细阅读“采购货物概况”章节内说明，针对允许分投分中的货物，招标方有权利选择其中优秀设备或服务，作为投标方合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标方分投而未中标部分）。

4、招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标方最有利的条款为准。

5、为避免歧异，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的卖方称为投标方、将买方称为招标方；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标方称为买方、投标方中的中标方称为卖方。